*Apstiprināts:*

*SIA “Rīgas ūdens”*

*iepirkuma komisijas 12.11.2024. sēdē*

*protokols nr.1*

ATKLĀTA KONKURSA

**“PAŠTECES KANALIZĀCIJAS TĪKLA PLŪSMAS/LĪMEŅA MĒRĪŠANAS IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”**

(identifikācijas nr.RŪ-2024/225)

nolikums

**satura rādītājs**

[1. Ziņas par pasūtītāju 4](#_Toc181857548)

[2. Vispārīga informācija 4](#_Toc181857549)

[3. Informācijas apmaiņas kārtība 6](#_Toc181857550)

[4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība 6](#_Toc181857551)

[5. Piedāvājuma noformējuma prasības 7](#_Toc181857552)

[6. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 7](#_Toc181857553)

[7. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 8](#_Toc181857554)

[8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 9](#_Toc181857555)

[9. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 9](#_Toc181857556)

[10. Tehniskais piedāvājums 11](#_Toc181857557)

[11. Finanšu piedāvājums 12](#_Toc181857558)

[12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 12](#_Toc181857559)

[13. Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi 13](#_Toc181857560)

[14. Apakšuzņēmēju saraksts 15](#_Toc181857561)

[15. Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība 15](#_Toc181857562)

[16. Citi noteikumi 15](#_Toc181857563)

[1.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 16](#_Toc181857564)

[2.1.pielikums Tehniskā specifikācija 18](#_Toc181857565)

[2.2.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne 21](#_Toc181857566)

[3.1.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai 25](#_Toc181857567)

[3.2.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai 26](#_Toc181857568)

[3.3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 3.iepirkuma daļai 27](#_Toc181857569)

[3.4.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 4.iepirkuma daļai 28](#_Toc181857570)

[3.5.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 5.iepirkuma daļai 29](#_Toc181857571)

4.pielikums [Līguma projekts 30](#_Toc181857573)

[5.pielikums Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes 34](#_Toc181857574)

[6.pielikums Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes 35](#_Toc181857575)

[7.pielikums Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 36](#_Toc181857576)

# Ziņas par pasūtītāju

* 1. **Pasūtītājs**

SIA “Rīgas ūdens”

Reģ.Nr.40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67088555

E-pasta adrese: [rigasudens@rigasudens.lv](mailto:rigasudens@rigasudens.lv)

Tīmekļvietne: <https://www.rigasudens.lv/>

Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: <https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi>.

Pasūtītāja vietne EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179.

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona**

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Agnese Pažemecka, tālr. 67032880, e-pasta adrese [agnese.pazemecka@rigasudens.lv](mailto:agnese.pazemecka@rigasudens.lv).

# Vispārīga informācija

* 1. **Iepirkuma** **nosaukums un identifikācijas numurs**

Iepirkuma nosaukums: “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/225.

* 1. **Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums**

Atklāts konkurss saskaņā arPasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.

* 1. **Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini**
     1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.
     2. Konkurss – šis atklātais konkurss.
     3. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.
     4. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, <https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums>.
     5. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma **4.pielikumu**.
     6. Nolikums – šis Konkursa nolikums.
     7. Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Nolikuma **1.1.punktu**).
     8. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijasprasībām.
     9. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.
     10. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.
     11. Prece – Nolikuma **2.4.punktā** norādītā prece.
     12. Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.
     13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
     14. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums <https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums>.

* 1. **Konkursa priekšmets un tā apraksts**
     1. Konkursa priekšmets ir pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu (turpmāk – Prece) piegāde, uzstādīšana un Pasūtītāja darbinieku apmācība saskaņā ar Nolikuma 2.1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju un 2.2.pielikumā pievienoto Tehniskā piedāvājuma veidni, kā arī Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.
     2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 38420000-5 (Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai).
     3. Konkursa priekšmets ir sadalīts 5 iepirkuma daļās:

1.iepirkuma daļa – “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Bukultu ielā 5, Rīgā (K2505)”;

2.iepirkuma daļa – “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Daugavgrīvas ielā 99, Rīgā (K9355)”;

3.iepirkuma daļa – “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Eksporta ielā 20, Rīgā (K980)”;

4.iepirkuma daļa – “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Raņķa dambī 30, Rīgā (K163689)”;

5.iepirkuma daļa – “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Mazā Ūdens ielā 3, Rīgā (K8487)”;

* + 1. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš – atbilstoši Pretendenta Piedāvājumam, bet ne ilgāk kā 210 (divi simti desmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
    2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām daļām.
    3. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.
  1. **Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs**

Katras Konkursa iepirkuma daļas rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums attiecīgajai iepirkuma daļai atbildīs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar viszemāko cenu.

* 1. **Konkursa izsludināšana**

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

## Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā [www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi](http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi);

* + 1. EIS [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv);

## tīmekļvietnē [www.iepirkumi.lv](http://www.iepirkumi.lv).

* 1. **Preču piegādes un uzstādīšanas vietu apskate** 
     1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājumu iesniegšanas termiņa laikā) Piegādātājiem ir iespēja veikt Preču piegādes un uzstādīšanas vietu apskati.
     2. Piegādātājam Preču piegādes un uzstādīšanas vietu apskate jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu dienesta Operatīvās vadības daļas vadītāju Jāni Vegneru, tālr. 29618805, e-pasta adrese [janis.vegners@rigasudens.lv](mailto:janis.vegners@rigasudens.lv)
     3. Piegādātāja pārstāvis, kurš būs veicis Preču piegādes un uzstādīšanas vietu apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot Piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apskati veikušās personas vārdu, uzvārdu, amatu, datumu, un parakstīsies par Preču piegādes un uzstādīšanas vietu apskati.

## Līguma slēgšana

## Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

## Līgums tiks slēgts par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Gadījumā, ja viens Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju vairākās iepirkuma daļās, ar šo Pretendentu slēdzams 1 (viens) kopīgs Līgums par attiecīgajām iepirkuma daļām.

# Informācijas apmaiņas kārtība

## Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā [www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi](http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi).

## Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e‑pasta adresi. Pieprasījumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.

* 1. Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā.
  2. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā publicētajai informācijai par Konkursu.

## Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā.

## Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

# Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība

* 1. **Piedāvājuma iesniegšana**
     1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2024.gada 6.decembra, plkst.11.00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi [iepirkumi@rigasudens.lv](mailto:iepirkumi@rigasudens.lv), ievērojot Nolikuma **4.1.2.punktā**  un **5.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.
     2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma **4.1.1.punktā** norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma **4.1.1.punktā** minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

## Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.

## Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība

### Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi [iepirkumi@rigasudens.lv](mailto:iepirkumi@rigasudens.lv). Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.

### Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

## Piedāvājumu atvēršanas kārtība

### Piedāvājumi tiks atvērti **2024.gada 6.decembrī plkst.11.00** Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.

### Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).

### Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

### Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

# Piedāvājuma noformējuma prasības

* 1. Par katru iepirkuma daļu iesniedzams atsevišķs piedāvājums (gadījumā, ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām iepirkuma daļām).
  2. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo elektroniski ar *Microsoft Office 2010* (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
  3. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
  4. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
  5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
  6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā, izņemot Tehniskajā specifikācijā – Tehniskajā piedāvājumā II. nodaļas 1.punktā un 7.punktā norādītie dokumenti, kurus var iesniegt angļu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
  7. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi “KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
  8. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
  9. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.
  10. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

# Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās

* 1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
  2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
  3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

# Pretendentu izslēgšanas noteikumi

* 1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā:

| **Nr. p.k.** | **Pretendentu izslēgšanas iemesls/noteikums** | **Pretendentu izslēgšanas iemesla/noteikuma pārbaude** |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē.  Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma **7.2.punktā** minēto personu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma **7.1.1.punktā** noteiktais izslēgšanas iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai Nolikuma **7.2.punktā** minēto personu attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma **7.1.1.punktā** noteiktais izslēgšanas iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu neesību).  Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību*.* |
| 7.1.2. | Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā.  Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. |
| 7.1.3. | Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. | Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju. |
| 7.1.4. | Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. | Komisija informāciju iegūst publiskās datu bāzēs, izmantojot *Lursoft* elektronisko rīku. |

* 1. Nolikuma **7.1.1. – 7.1.3.punktā** minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
     1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
     2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;
     3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro.*
  2. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

# Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

* 1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma **1.pielikumā** pievienoto veidni.
  2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma **9.punktu**.
  3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **10.punktu**.
  4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **11.punktu**.
  5. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma **5.pielikumā** pievienotajām veidnēm.
  6. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma **6.pielikumā** pievienotajām veidnēm.
  7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

# Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

| **Nr. p.k.** | **Kvalifikācijas prasības** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.  Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).  Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība. |
|  | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.  Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. | Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.  Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu).  Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus.  Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. |
|  | Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā. | Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti (ja konkrētajā gadījumā tas nepieciešams), kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Piemēram, gadījumā, ja tiek iesniegti ražotāja tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad pretendents var tos papildināt ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs. |
|  | Pretendents iepriekšējos 5 (piecos) gados (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (vienā) objektā ir piegādājis un uzstādījis Nolikuma 2.2.pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem atbilstošu vai līdzvērtīgu plūsmas mērīšanas ierīci pašteces kanalizācijas tīklos. | Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma **7.pielikumā** pievienoto veidni, kurā jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma **9.4.punkta** prasības izpildi.  Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs jāiesniedz Pretendenta pieredzes sarakstā norādītās Preces pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina Pretendenta Preces piegādes faktu. |

* 1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

# Tehniskais piedāvājums

* 1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma **2.2.pielikumā** pievienoto veidni. Pretendents var iesniegt aizpildītu vienu Tehniskā piedāvājuma veidni (2.2.pielikums) par vairākām daļām, ja Pretendenta piedāvātās Preces modelis un tehniskie parametri atsevišķās iepirkuma daļās nemainās.
  2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par Preces atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai).

# Finanšu piedāvājums

* 1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma **3.1.pielikumā** (1.iepirkuma daļai), **3.2.pielikumā** (2.iepirkuma daļai), **3.3.pielikumā** (3.iepirkuma daļai), **3.4.pielikumā** (4.iepirkuma daļai) un **3.5.pielikumā** (5.iepirkuma daļai) pievienoto veidni.
  2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, Preces, transporta un visu citu iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Preču piegādi, uzstādīšanu, Pretendenta darbinieku apmācību un garantijas saistību izpildi saskaņā ar Nolikumu, Tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.
  3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
  4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda *euro*, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

# Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana

* 1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.
  2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:
     1. katrā iepirkuma daļā atsevišķi atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
     2. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

## ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajam;

## ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;

## ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

* + 1. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu atsevišķā iepirkuma daļā, Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;
    2. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu atsevišķā iepirkuma daļā, Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
    3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu atsevišķā iepirkuma daļā, kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;
    4. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu atsevišķā iepirkuma daļā, Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
  1. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
  2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums atsevišķā iepirkuma daļā ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.
  3. **Par Konkursa uzvarētāju katrā atsevišķā iepirkuma daļā tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.**
  4. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.
  5. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu atsevišķā iepirkuma daļā, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu konkrētajā iepirkuma daļā.
  6. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) konkrētajā iepirkuma daļā ir vienāds, Komisija izvēlas Piedāvājumu, kurā būs norādīts īsāks Preces piegādes termiņš. Ja Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāds Preces piegādes termiņš, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
  7. Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.

# Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

## Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākumi

## Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

## Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.

## Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.

## Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā:

## pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

## pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

## pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

## pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;

## veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas;

## pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem;

## pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

## No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

## Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

## Pasūtītāja tiesības un pienākumi

## Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta.

## Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu.

## Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu attiecīgajā daļā, ja tiek konstatēts, ka attiecīgajā Konkursa daļā Nolikuma prasībām atbilst tikai 1 (viens) Pretendents un tā piedāvājums.

## Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.

## No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

## Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

## Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

## Piegādātāju un Pretendentu tiesības

* + - 1. Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei.
      2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

## Piegādātāju un Pretendentu pienākumi

* + - 1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām;
      2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu;
      3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu;
      4. segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa rezultātiem;
      5. pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu.

# Apakšuzņēmēju saraksts

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 *euro*, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

# Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība

## Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

* 1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu konkrētajā iepirkuma daļā, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma **4.pielikums**).

## Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu).

## Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

## Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

## atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu.

# Citi noteikumi

## Pasūtītājs ir izstrādājis Piegādātāju ētikas kodeksu (turpmāk – Kodekss), kura mērķis ir nodrošināt un veicināt augstu ētikas standartu ievērošanu visā Pasūtītāja vērtības ķēdē un korporatīvajā vidē. Kodeksā ir ietverti Pasūtītāja īstenotās uzņēmējdarbības prakses principi un prasības, kuru izpildi Pasūtītājs sagaida arī no visiem saviem sadarbības partneriem, Piegādātājiem neatkarīgi no to lieluma, apgrozījuma, pieredzes, darbības jomas un citiem faktoriem. Kodekss pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē <https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf> .

* 1. Ar savu dalību Konkursā Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Kodeksu un apņemas ievērot tajā noteiktās prasības.

1.pielikums  
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

**Pieteikums dalībai atklātā konkursā**

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – atklāts konkurss), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>.
2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt preces piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.
3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.
6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-2) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.
8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.
12. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens\_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
13. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.
14. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
15. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

|  |
| --- |
| <Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> [[2]](#footnote-3) |

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> |
| <Pretendenta bankas rekvizīti> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts>[[3]](#footnote-4) |
| <Datums, vieta> |

## 

2.1.pielikums  
Tehniskā specifikācija

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**(vispārīgās prasības, kas attiecināmas uz visām Konkursa daļām)**

1. **Vispārīgā informācija** 
   1. Jāveic nepieciešamie darbi jaunu ultraskaņas kanalizācijas plūsmas mērītāju piegādei un uzstādīšanai esošajos mērīšanas punktos pašteces kanalizācijas kolektoru skatakās/kamerās, kuriem “hibrīda režīmā” - kombinācijā ar esošajiem mērītājiem ir jānodrošina notekūdens plūsmas un līmeņa mērīšana spiediena (cauruļvada applūšanas) režīmā, kad paceļoties notekūdens līmenim esošie *radar doppler* tipa plūsmas ātruma un *ultrasound doppler* tipa līmeņa mērītāji pārstāj darboties. Kopējā darbībā ir jānodrošina vidējā plūsmas ātruma, notekūdens līmeņa nomērīto datu un aprēķina caurplūduma datu pārraides nepārtrauktība neatkarīgi no notekūdens līmeņa svārstībām kanalizācijas kolektorā.
   2. Ierīču uzstādīšanas vietu vispārīgā tehniskā informācija un nepieciešamais ierīču daudzums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļas Nr.** | **Mērītāja vieta (kanalizācijas skatakas/kameras nr., tuvākā adrese)** | **Kanalizācijas kolektora diametrs (mm), materiāls** | **Kanalizācijas skatakas/kameras dziļums, m** | **Skatakas/ kameras atrašanās vietas veids** | **Nepieciešamais ierīču daudzums (gab.)** |
| 1 | K2505, pie Bukultu iela 5 | Nestandarta D2500x1800mm, dzelzsbetons | 3,02 | iela | 1 |
| 2 | K9355, pie Daugavgrīvas iela 99 | Nestandarta D2500x1800mm, dzelzsbetons | 4,70 | iela | 1 |
| 3 | K980, pie Eksporta iela 20 | D1500mm, dzelzsbetons | 4,24 | zaļā zona | 1 |
| 4 | K163689, pie Raņķa dambis 30 | Nestandarta D2500x1800mm, dzelzsbetons | 3,70 | ietve | 1 |
| 5 | K8487, pie Mazā ūdens iela 3 | D1000mm, dzelzsbetons | 2,58 | iela | 1 |

* 1. Šobrīd esošie mērītāji (skatīt saiti uz mājaslapu: [FLOW-TRONIC S.A.](https://www.flow-tronic.com/products/raven-eye-2)) darbojās uz akumulatoriem, kas kopā ar sakaru aprīkojumu atrodas esošās kanalizācijas skatakās/kamerās, un pārraida datus uz Flow-Tronic ražotāja [www.123flow.com](http://www.123flow.com) monitoringa webservisu.
  2. Jaunie mērītāji ir jāuzstāda kanalizācijas kolektora augšējā daļā, atbilstoši ražotāja tehniskām prasībām kombinētai (hibrīdai) plūsmas/līmeņa mērīšanai, lai normālos darba apstākļos sausā laikā jaunie mērītāji neatrastos notekūdens vidē, bet nodrošinātu notekūdens plūsmas ātruma un līmeņa mērīšanu lietus laikā, kad kanalizācijas kolektors applūst un esošie mērītāji pārstāj darboties.
  3. Jaunie mērītāji ir jākomplektē ar “mobilā” tipa (bez pastāvīgās elektroapgādes pieslēguma) aprīkojumu uzstādīšanai pašteces kanalizācijas tīkla skatakās/kamerās, kuriem jābūt piemērotiem pastāvīgu mērījumu veikšanai atklātos pašteces kanalizācijas tīkla kanālos vai caurulēs, un darbam agresīvā notekūdeņu vidē. Mērītāju ar “mobilā“ tipa aprīkojumu uzstādīšanai paredzēt agresīvai, korozīvai notekūdeņu videi piemērotus materiālus un risinājumus pastāvīgu, ilglaicīgu mērīšanu veikšanai atbilstoši ražotāja prasībām un norādījumiem.
  4. Mērītājiem ar “mobilā” tipa aprīkojumu ir jābūt ar pastāvīgu barošanu no akumulatora(iem), ir jānodrošina nepieciešamā aizsardzība drošai un ilglaicīgai darbībai mitrā un korozīvā vidē, ievietojot aprīkojumu speciālā, ražotāja atbalstītā aizsargkastē. “Mobilā” tipa aprīkojums skatakās/kamerās ir jānostiprina iekarinot, atbilstoši ražotāja prasībām, un jānodrošina viegla un droša personāla piekļuve ierīces konfigurēšanai un akumulatoru nomaiņai neiekāpjot skatakā – no skatakas/kameras lūkas.
  5. Ir jānodrošina mobilo datu (attālināta) pārraide, izmantojot GSM LTE/4G datu pārraides tīklu, uz Pasūtītāja izmantoto Flow-Tronic ražotāja www.123flow.com monitoringa webservisu.
  6. Konsultējoties ar mērītāju ražotāja autorizētu pārstāvi un novērtējot esošos mērījumu datus, jāizvērtē iespēja neuzstādīt jaunu hidrostatiskā spiediena mērīšanas tipa sensoru notekūdens līmeņa mērīšanai cauruļvada applūšanas režīmā vienīgi gadījumā, ja notekūdens līmeņa mērīšanu var nodrošināt pārvietojot augstāk esošo ultraskaņas līmeņa mērītāju. Šāds risinājums ir jāpamato un pirms darbu veikšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
  7. Konstatējot apstākļus, ka esošajā kanalizācijas kolektorā nav iespējams uzstādīt jaunu ultraskaņas tipa plūsmas mērītāju, jāizvērtē iespēja pārvietot augstāk esošo radara tipa plūsmas mērītāju. Tad šādam risinājumam ir jānodrošina bezkontakta notekūdens plūsmas mērīšana cauruļvada un skatakas applūšanas gadījumā, šāds risinājums ir jāpamato un pirms darbu veikšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
  8. Uzņēmējam tiks nodrošināta tehniskā informācija par kanalizācijas tīklu un skataku/kameru konfigurāciju un izvietojumu, esošiem mērītājiem, un SIM kartes datu pārraidei.
  9. Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir jāapseko katra skataka/kamera un jānosaka piemērotākais ierīču un aprīkojuma uzstādīšanas risinājums un pirms montāžas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
  10. Uzņēmējam jāņem vērā, ka notekūdeņu plūsmu apturēt nebūs iespējams un darbi būs jāplāno veikt darbojošā kanalizācijas kolektorā. Nepieciešamības gadījumā, Uzņēmējs, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju, var organizēt notekūdeņu pārsūknēšanu, ja notekūdeņu plūsma traucē veikt šajā Tehniskajā specifikācijā paredzētos darbus, šīs izmaksas iekļaujot Finanšu piedāvājumā.
  11. Ierīču uzstādīšanas darbi kanalizācijas tīklos jāorganizē Uzņēmējam Pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē, savstarpēji vienojoties par uzstādīšanas laiku. Darbu veikšanas atļaujas saņems un reģistrēs Pasūtītājs.
  12. Uzņēmējam kopumā ir jānodrošina jaunu notekūdeņu plūsmas un līmeņa mērīšanas ierīču piegāde, uzstādīšana, verificēšana (ieregulēšana), un Pasūtītāja darbinieku apmācība.
  13. Pēc montāžas darbiem ir jāveic jauno mērītāja un aprīkojuma (barošanas, logeru, datu pārraides, u.c. komponentēm) darbības pārbaude.
  14. Ir jāveic kanalizācijas tīkla kolektora (cauruļvada) iekšējā diametra/izmēru un nogulšņu slāņa mērījumus.
  15. Pēc montāžas darbiem ir jāveic jauno mērītāju ieregulēšana un verifikācija atbilstoši ražotāja instrukcijā noteiktām prasībām, un jāiesniedz Pasūtītājam “Mērīšanas protokolu”, kurā norādīta vismaz: identifikācija, mērītāja vieta, galvenie parametri, iestatītie dati (t.sk. nomērītie kolektora izmēri un nogulšņu parametri, plūsmas ātruma koeficienti, utml.), un kurā apliecināta mērītāja uzstādīšana un darbība atbilstoši ražotāja uzstādīšanas instrukcijā un specifikācijā noteiktai. Mērīšanas vietas protokolam jāpievieno fotogrāfijas no mērīšanas vietas un uzstādītā mērītāja un aprīkojuma.
  16. Pēc montāžas darbiem ir jāiesniedz Pasūtītājam kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāju un aprīkojuma dokumentācija: tehniskās specifikācijas, instrukcijas, t.sk. ekspluatācijas instrukcija, latviešu vai angļu valodā.
  17. 2 (divu) gadu garantijas periodā, pie lietus notekūdens pieteces, kad kolektors applūst (gadījumā, ja tāds režīms iestājas), ir jāveic jauno mērītāju pārbaude un ieregulēšana/verifikācija (gadījumā, ja tāda ir pamatota un nepieciešama), jāizveido un jāiesniedz Pasūtītājam katra mērītāja “Mērīšanas protokols”, kurā norādīta vismaz: identifikācija, mērītāja vieta, galvenie parametri, verifikācijas metode, iestatītie dati, nomērītie dati (vismaz 1 stunda), un kurā apliecināta mērīšanas datu precizitāte atbilstoši ražotāja specifikācijā noteiktai.
  18. Jānodrošina vismaz 2 darbinieku apmācību Pasūtītāja ofisa telpās un/vai Pasūtītāja objektā(os) pie uzstādītās(ām) ierīces(ēm). Apmācības ietver ierīču darbības pamatprincipus, uzbūvi, komplektāciju, uzstādīšanu, apkopes un datu analītiku. Apmācības tiek nodrošinātas ar Pasūtītāju iepriekš saskaņojot apmācību dienu.

Pielikumi:

1. Skataku foto/video materiāli (pieejami failiem.lv saitē: https://failiem.lv/f/gjwkgeueyf).

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

2.2.pielikums  
Tehniskā piedāvājuma veidne

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**<…>.iepirkuma daļai <“iepirkuma daļas nosaukums”>**

**Tehniskās prasības jauna kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāja piegādei, montāžai un ieregulēšanai:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums:** | **Minimālās prasības:** | **Pretendenta piedāvājums/piedāvātie parametri** |
| **1** | **Kombinēts (vai komplektēts) pašteces kanalizācijas tīkla notekūdeņu plūsmas mērītājs ar līmeņa mērīšanu spiediena režīmā –** Piemēram, Flow-Tronic Beluga vai ekvivalents | **<**Jānorāda ražotājs un modelis, saite uz ražotāja mājas lapu internetā, kurā norādīti piedāvātās preces tehniskie dati, un kā pielikums jāpievieno tehniskā informācija, kas apliecina Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai (latviešu vai angļu valodā)**>** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Notekūdens plūsmas mērīšanas metode | Caurplūduma aprēķins pēc vidējā plūsmas ātruma un aktīvā šķērsgriezuma laukuma, kas tiek noteikts pēc nomērītā (aprēķinātā) līmeņa un kolektora izmēra. Vidējais plūsmas ātrums tiek aprēķināts balstoties uz nomērīto plūsmas ātrumu analīzi kolektora šķērsgriezumā | <…> |
| 1.2. | Notekūdens plūsmas ātruma mērīšanas tehnoloģija | Ultraskaņas (angļu val. Ultrasound Doppler), kas paredzēts notekūdens plūsmas mērīšanai daļēji pildītos kolektoros | <…> |
| 1.3. | Ultraskaņas frekvence | 1 MHz | <…> |
| 1.4. | Mērījumu diapazons | Vismaz no -2 m/s līdz 6 m/s | <…> |
| 1.5. | Mērījumu precizitāte | ±1% vai labāka | <…> |
| 1.6. | Mērījuma solis | Vismaz 0,001 m/s | <…> |
| 1.7. | Vienā korpusā vai stiprinājuma platē ir apvienoti plūsmas ātruma un hidrostatiskā spiediena mērīšanas sensori | Jā | <…> |
| 1.8. | Notekūdens līmeņa mērīšanas tehnoloģija | Hidrostatiskā spiediena sensors | <…> |
| 1.9. | Notekūdens līmeņa mērījuma diapazons | Vismaz no 0m līdz 5m | <…> |
| 1.10. | Notekūdens līmeņa mērījuma precizitāte | ±0,5% vai labāka | <…> |
| 1.11. | Aizsardzības pakāpe | IP68 | <…> |
| 1.12. | Darba vides spiediens | Vismaz līdz 1 bar | <…> |
| 1.13. | Darba vides temperatūras diapazons | Ne mazāk kā no -10 līdz +40°C | <…> |
| 1.14. | Korpuss | Korozijizturīgi materiāli, paredzēti agresīvai notekūdeņu videi.  *Jānorāda konkrēti materiāli* | <…> |
| 1.15. | Analoga izeja | ≧ 1.gab 4-20mA mērījumu nolasīšanai | <…> |
| 1.16. | Iekārtas uzturēšana | Latvijā ir autorizēts iekārtu ražotāja pārstāvis, kas nodrošinās 2 gadu garantiju | <…> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Komunikācija/datu pārraide** | | | |
| 2.1. | Komunikācija ar PLC | Modbus RTU (RS485)  (Modbus RTU nav nepieciešams, ja 2.2.punktā tiek nodrošināts Modbus TCP IP) | <…> |
| 2.2. | Attālinātā komunikācija ar SCADA | 4G, protokols Modbus TCP IP vai FTP | <…> |
| 2.3. | Modema aizsardzība | Norādīt vai tiek nodrošināta ugunsmūra funkcija | <…> |
| 2.4. | Datu apmaiņas cikls ar ārējo sistēmu | Ne retāk kā 10 sek. | <…> |
| 2.5. | Antena | Mitruma droša, korozijizturīga, atbilstoši plūsmas mērīšanas ierīču ražotāja komplektācijai un prasībām | <…> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Datu reģistrētājs (data logger)** | | | |
| 3.1. | Uzglabāšanas cikls | 5 sek. – 60 min. | <…> |
| 3.2. | Faila uzglabāšanas formāts | CSV, HTML, vai TXT | <…> |
| 3.3. | Iekšējā datu atmiņa | Iekšējā atmiņa, kas nodrošina datu uzglabāšanu vismaz 1 mēneša periodā ar mērījumu intervālu 15 minūtes | <…> |
| 3.4. | Paplašinājuma datu atmiņa | Aprīkots ar papildus atmiņu vismaz 32GB SD, micro SD vai USB | <…> |
| 3.5. | Ierīces konfigurācijas iespējas objektā | Bluetooth vai serial port | <…> |
| 3.6. | Ierīces attālinātas konfigurācijas iespējas | Nav prasīts.  Norādīt vai tiek nodrošināta šifrētā attālinātā konfigurēšana | <…> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Barošana** | | | |
| 4.1 | Ierīču un aprīkojuma barošana | No akumulatora, 8-28V DC | <…> |
| 4.2. | Akumulatora darbības laiks | Aprīkots ar akumulatoru, kas nodrošina nepārtrauktu darbību ne mazāk kā 300 dienas, pie nosacījumiem, ka datu uzglabašanas cikls = 1x15 min un datu apmaiņas cikls ar SCADA 1x24H.  Norādīt minimālo nodrošināto darbības ilgumu dienās pie augstāk minētā darba režīma | <…> |
| 4.3. | Akumulatoru veids | Uzlādējams akumulators, kas piemērots vairākkārtējai uzlādei arī pēc pilnīgas iztukšošanas | <…> |
| 4.4. | Akumulatoru aizstājamība | Akumulatori ir vienādi un savstarpēji aizstājami | <…> |
| 4.5. | Rezerves akumulators | Papildus jāpiegādā 1 rezerves akumulatora komplekts | <…> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Aprīkojuma aizsardzība** | | | |
| 5.1. | Aizsardzības izpildījums | Datu un komunikāciju ierīces, akumulators(i) ievietoti aizsargkastē.  Jāpievieno tehniskā dokumentācija | <…> |
| 5.2. | Aizsargkastes materiāls | Korozijizturīgi materiāli atbilstoši ražotāja prasībām.  *Jānorāda materiāli* | <…> |
| 5.3. | Aizsargkastes darba vide | Piemērota ilglaicīgai atrašanās skatakā ar agresīvu notekūdeņu vidi | <…> |
| 5.4. | Aizsargkastes aizsardzības pakāpe | IP68 | <…> |
| 5.5. | Kabeļu savienojumi | Mitruma droši, korozijizturīgi, atbilstoši plūsmas mērīšanas ierīču ražotāja komplektācijai un prasībām | <…> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Mēriekārtas un aprīkojuma stiprināšana** | | | |
| 6.1. | Stiprinājumi | Ražotāja apstiprināti risinājumi, kas paredzēti ierīces stiprināšanai pie dzelzsbetona nestandarta formas kanalizācijas kolektora D2500x1800mm un apaļas formas D1500mm, D1000mm kanalizācijas caurules sienas | <…> |
| 6.2. | Stiprinājumu materiāli | Korozijizturīgi materiāli no nerūsējošā tērauda ne zemākas klases kā EN1.44 (AISI316) vai ekvivalents.  *Jānorāda konkrēti materiāli* | <…> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Ierīču un aprīkojuma atbilstība** | **<**Kā pielikums jāpievieno tehniskā informācija, kas apliecina Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai**>** | |
| 7.1. | Atbilstības deklarācijas | Elektroierīču un telekomunikācijas ierīču ES atbilstības deklarācija CE.  Jāpievieno deklarācija(s) | <…> |

1. Preces piegādes termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 210 (divi simti desmit) kalendāra dienām> kalendāra dienu laikā no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
2. Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) kalendāra mēnešiem> kalendāra mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts> |
| <Datums, vieta> |

3.1.pielikums  
Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**1.iepirkuma daļai “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Bukultu ielā 5, Rīgā (K2505)”**

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – atklāts konkurss), 1. iepirkuma daļā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Bukultu ielā 5, Rīgā (K2505)”, piedāvā veikt pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu par šādām izmaksām, kas ietver, tajā skaitā, darbinieku algas, transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, kā arī visas citas ar preču piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācīšanu, garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece** | **Daudzums (gab.)** | **Cena, EUR bez PVN** |
| 1. **K2505, pie Bukultu ielas 5** | | | |
| 1.1 | Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāja piegāde | 1 | <...> |
| 1.2. | Piegādātā mērītāja uzstādīšanas darbi, pieslēgšana, pārbaude, ieregulēšana un Pasūtītāja darbinieku apmācība | | <...> |
| **Kopā, EUR bez PVN:** | | | **<...>** |

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts>  <Datums, vieta> |

3.2.pielikums  
Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**2.iepirkuma daļai “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Daugavgrīvas ielā 99, Rīgā (K9355)”**

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – atklāts konkurss), 2. iepirkuma daļā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Daugavgrīvas ielā 99, Rīgā (K9355)”, piedāvā veikt pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu par šādām izmaksām, kas ietver, tajā skaitā, darbinieku algas, transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, kā arī visas citas ar preču piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācīšanu, garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece** | **Daudzums (gab.)** | **Cena, EUR bez PVN** |
| 1. **K9355, pie Daugavgrīvas ielas 99** | | | |
| 1.1 | Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāja piegāde | 1 | <...> |
| 1.2. | Piegādātā mērītāja uzstādīšanas darbi, pieslēgšana, pārbaude, ieregulēšana un Pasūtītāja darbinieku apmācība | | <...> |
| **Kopā, EUR bez PVN:** | | | **<...>** |

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts>  <Datums, vieta> |
|  |

3.3.pielikums  
Finanšu piedāvājuma veidne 3.iepirkuma daļai

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**3.iepirkuma daļai “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Eksporta ielā 20, Rīgā (K980)”**

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – atklāts konkurss), 3. iepirkuma daļā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Eksporta ielā 20, Rīgā (K980)”, piedāvā veikt pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu par šādām izmaksām, kas ietver, tajā skaitā, darbinieku algas, transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, kā arī visas citas ar preču piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācīšanu, garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece** | **Daudzums (gab.)** | **Cena, EUR bez PVN** |
| 1. **K980, pie Eksporta ielas 20** | | | |
| 1.1 | Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāja piegāde | 1 | <...> |
| 1.2. | Piegādātā mērītāja uzstādīšanas darbi, pieslēgšana, pārbaude, ieregulēšana un Pasūtītāja darbinieku apmācība | | <...> |
| **Kopā, EUR bez PVN:** | | | **<...>** |

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts>  <Datums, vieta> |

3.4.pielikums  
Finanšu piedāvājuma veidne 4.iepirkuma daļai

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**4.iepirkuma daļai “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Raņķa dambī 30, Rīgā (K163689)”**

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – atklāts konkurss), 4. iepirkuma daļā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Raņķa dambī 30, Rīgā (K163689)”, piedāvā veikt pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu par šādām izmaksām, kas ietver, tajā skaitā, darbinieku algas, transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, kā arī visas citas ar preču piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācīšanu, garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece** | **Daudzums (gab.)** | **Cena, EUR bez PVN** |
| 1. **K163689, pie Raņķa dambja 30** | | | |
| 1.1 | Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāja piegāde | 1 | <...> |
| 1.2. | Piegādātā mērītāja uzstādīšanas darbi, pieslēgšana, pārbaude, ieregulēšana un Pasūtītāja darbinieku apmācība | | <...> |
| **Kopā, EUR bez PVN:** | | | **<...>** |

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts>  <Datums, vieta> |

3.5.pielikums  
Finanšu piedāvājuma veidne 5.iepirkuma daļai

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**5.iepirkuma daļai “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Mazā Ūdens ielā 3, Rīgā (K8487)”**

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – atklāts konkurss), 5. iepirkuma daļā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Mazā Ūdens ielā 3, Rīgā (K8487)”, piedāvā veikt pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu par šādām izmaksām, kas ietver, tajā skaitā, darbinieku algas, transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, kā arī visas citas ar preču piegādi, uzstādīšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācīšanu, garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece** | **Daudzums (gab.)** | **Cena, EUR bez PVN** |
| 1. **K8487, pie Mazās ūdens ielas 3** | | | |
| 1.1 | Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērītāja piegāde | 1 | <...> |
| 1.2. | Piegādātā mērītāja uzstādīšanas darbi, pieslēgšana, pārbaude, ieregulēšana un Pasūtītāja darbinieku apmācība | | <...> |
| **Kopā, EUR bez PVN:** | | | **<...>** |

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> |
| <Paraksts>  <Datums, vieta> |

4.pielikums

Līguma projekts

Līguma projekts

**Līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**par pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu** (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/225, \_\_.iepirkuma daļai)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

**SIA “Rīgas ūdens”**, reģ.Nr.**40103023035**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kur\_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2024.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2024/\_\_) pamata, turpmāk - “Pircējs”, no vienas puses,

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kur\_ darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk - “Piegādātājs”, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, atsevišķi - “Puse”, noslēdz šo līgumu, turpmāk - “Līgums”, par sekojošo:

1. **Līgumā lietotie termini**
   1. Preces – pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtas saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.1, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, norādīto specifikāciju.
   2. Pirkuma maksa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Precēm (tajā skaitā to Piegādi) Līgumā noteiktajā kārtībā. Pirkuma maksa atbilst īstai Preču vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus un Piegādātāja peļņu.
   3. Piegāde – Preču nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (*Incoterms 2020*) noteikumiem pēc adreses: \_\_\_\_\_\_, tajā skaitā uzstādīšana, pieslēgšana, pārbaude, ieregulēšana un Pircēja darbinieku apmācība.
   4. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preču Piegādi atsevišķā Pielikumā Nr.1 norādītajā adresē apliecinošs dokuments, kurā Puses ietver:
      1. Līguma numuru un datumu;
      2. Nododamo Preču nosaukumu, daudzumu un vērtība;
      3. Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas vieta un laiks;
      4. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā minēto informāciju.
2. **Līguma priekšmets**
   1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam, un Pircējs apņemas pieņemt īpašumā Preces Līgumā noteiktajā kārtībā.
   2. Pircējs apņemas samaksāt Preču Pirkuma maksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. **Līguma izpildes kārtība**
   1. Piegādātājs veic Preču Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem (tajā skaitā Pielikumā Nr.1 norādīto) ne ilgāk kā \_\_\_\_\_\_\_ kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
   2. Pēc Preces piegādes Piegādātājs veic Preces uzstādīšanu, pieslēgšanu, pārbaudi, ieregulēšanu un nodrošina Pircēja darbinieku apmācību.
   3. Pēc Līguma 3.2.punktā minēto saistību izpildes Piegādātājs sagatavo Attaisnojuma dokumentu un iesniedz Pircējam.
   4. Pircējs veic Preču Piegādes pārbaudi uz vietas, novērtējot tās kvalitāti, atbilstību tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem, un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, un pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.
   5. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču Piegādē un/vai Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.
   6. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Preces Piegādes maksas samaksai.
   7. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Preces pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavinātas, ieķīlātas, apgrūtinātas, par Precēm nav reģistrēts aizliegums un nepastāv strīds.
   8. Piegādātājs garantē un apliecina, ka viņam ir visas tiesības veikt Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
   9. Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pircējam tika glabāta tai piemērotos apstākļos ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.
   10. Piegādātājs apliecina, ka Preces ir sertificētas izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un to ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.
4. **Norēķinu kārtība**
   1. Līguma summa ir **EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumā Nr.2 norādīto. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   2. Pircējs veic samaksu par Precēm šādā kārtībā:
      1. Pirkuma maksu par Preču Piegādi katrā atsevišķā Pielikumā Nr.1 norādītajā objektā Pircējs samaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
      2. Pircējs veic Pirkuma maksas samaksu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto bankas kontu.

4.3. Rēķinus Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: [rigasudens@rigasudens.lv](mailto:rigasudens@rigasudens.lv). Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

1. **Strīdu risināšana un Pušu atbildība**
   1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
   3. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, Piegādātājam veicot Piegādi, Pircējam vai trešajām personām radušies Piegādātāja vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgā fakta konstatācijas brīža.
   4. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Garantijas saistību izpildi vai Līguma 3.1.punktā minēto Preču Piegādes termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 (desmit) % no šīs Līguma summas.
   5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.
2. **Līguma termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
   3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
   4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:
      1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
      2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
      3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
      4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei;
      5. Puse rakstiski brīdina otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un starp Pusēm ir veikti galīgie norēķini.
   5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
3. **Garantijas noteikumi un atbildība** 
   1. Puses vienojas, ka Preču un to uzstādīšanas darbu Garantijas laiks ir \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendāra mēneši no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
   2. Garantija šī Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā novērst Precēm konstatētos trūkumus un neatbilstību Līguma noteikumiem. Piegādātājs veic Garantijas saistību izpildi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pircēja pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums) saņemšanas dienas. Pircēja Pieprasījums tiek nosūtīts uz Līguma 9.6.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājam nav iespējams veikt Garantijas remontu šajā punktā norādītajā termiņā, Pusēm savstarpēji vienojoties, termiņš var tik pagarināts.
   3. Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē Piegādātāju, sastādot Pieprasījumu.
   4. Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 7.2.punktā minēto saistību izpildi.
   5. Veicot Garantijas remontu, Piegādātājs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas.
4. **Nepārvaramā vara** 
   1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.
   2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
   3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.
5. **Citi noteikumi**
   1. Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.
   2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
   3. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām utml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
   4. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
   5. Pircēja kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras (katra atsevišķi) ir tiesīgas saskaņot Pircēja darbinieku apmācību ar Preci veikšanas laiku, sagatavot un nosūtīt Pieprasījumus, parakstīt defektācijas aktus, kā arī pieņemt piegādātās Preces un parakstīt Attaisnojuma dokumentu, ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   6. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildē ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   7. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
   8. Piegādātājs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē <https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf>, noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
   9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz \_\_\_\_\_\_ lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 uz \_\_\_\_\_\_ lapaspusēm un Pielikumu Nr.2 uz \_\_\_\_ lapaspusēm un tiek parakstīts elektroniski.
6. **Pušu rekvizīti**

5.pielikums  
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

**INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS**

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – Atklāts konkurss) <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs** | **Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās** |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS**

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – Atklāts konkurss), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.
2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>[[4]](#footnote-5).
3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.
4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.
5. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens\_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.
6. Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums   
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

**INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM**

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/225), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi[[5]](#footnote-6):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs** | **Sniedzamo pakalpojumu vērtība, *EUR* bez PVN** | **Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts** |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Pašteces kanalizācijas tīkla plūsmas/līmeņa mērīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/225; turpmāk – Atklāts konkurss), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>*.*

1. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli[[6]](#footnote-7),
2. Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens\_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
3. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

|  |
| --- |
|  |

7.pielikums   
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

**INFORmĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

Informācija par **<**pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs**>** iepriekšējos 5 (piecos) gados veiktajiem atklāta konkursa Nolikuma **2.2.pielikumā** norādītajai tehniskajai specifikācijai atbilstošas vai līdzvērtīgas mērierīces piegādes un uzstādīšanas darbiem atbilstoši atklāta konkursa nolikuma **9.4.punkta** prasībām:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja nosaukums un reģ.Nr.** | **Konkrētajā objektā veikto preču piegādes un uzstādīšanas īss apraksts, norādot vietu (darbības vidi), piegādāto, un uzstādīto preču nosaukumu, modeli** | **Konkrētajā objektā veikto preču piegādes un uzstādīšanas laiks (gads, mēnesis), norādot uzsākšanas un pabeigšanas laiku** | **Pasūtītāja kontaktpersona, kura var apliecināt Pretendenta sniegto ziņu patiesumu – amats, vārds, uzvārds, telefona numurs, e–pasta adrese** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| <..> |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| <Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksts> |
| <Datums, vieta> |

1. Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-2)
2. Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība). [↑](#footnote-ref-4)
4. Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās [↑](#footnote-ref-5)
5. Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 *euro*. [↑](#footnote-ref-6)
6. Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 *euro*. [↑](#footnote-ref-7)